**招标编号：ZG-2025018**

**2025年云南省生态环境监测能力提升采购项目**

**（2标段）**

**招**

**标**

**文**

**件**

**招 标 人：云南省生态环境监测中心**

**招标代理：云南众高工程咨询有限公司**

**日 期：二〇二五年二月**

**目 录**

[第一章 招标公告 1](#_Toc14755)

[第二章 投标人须知 7](#_Toc15931)

[一、总 则 12](#_Toc11609)

[1. 说明与定义 12](#_Toc27072)

[2. 资金来源 12](#_Toc22011)

[3. 招标内容、合同履行期限（实质性要求） 12](#_Toc12519)

[4. 合格投标人和产品的条件（实质性要求） 12](#_Toc30070)

[5. 投标费用 12](#_Toc19266)

[6. 质疑 12](#_Toc13602)

[7. 投诉 13](#_Toc29865)

[二、招标文件 13](#_Toc16848)

[8. 招标文件构成 13](#_Toc28058)

[9. 招标文件的澄清 13](#_Toc19757)

[10. 招标文件的修改 13](#_Toc28559)

[三、投标文件的编制 14](#_Toc18249)

[11. 投标文件编写注意事项（实质性要求） 14](#_Toc15594)

[12. 投标文件构成（实质性要求） 14](#_Toc31044)

[13. 投标文件的格式要求 15](#_Toc29041)

[14. 投标报价（实质性要求） 15](#_Toc12908)

[15. 投标货币（实质性要求） 15](#_Toc8041)

[16. 投标有效期（实质性要求） 15](#_Toc854)

[17. 投标文件的书写要求（实质性要求） 16](#_Toc26324)

[18. 投标保证金（实质性要求） 16](#_Toc7865)

[四、投标文件的提交 17](#_Toc24418)

[19. 投标文件的加密与标记（实质性要求） 17](#_Toc30219)

[20. 提交投标文件的截止时间和地点（实质性要求） 17](#_Toc13070)

[五、开标与评标 17](#_Toc6204)

[21. 开标 17](#_Toc30336)

[22. 评标 18](#_Toc19195)

[23. 评标过程的保密 18](#_Toc30123)

[24. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标 18](#_Toc23397)

[六、中标结果 18](#_Toc7752)

[25. 中标人的确定 18](#_Toc18717)

[26. 中标通知书 18](#_Toc16144)

[27. 签订合同（实质性要求） 19](#_Toc18195)

[28. 合同分包（实质性要求） 19](#_Toc18919)

[29. 禁止合同转包 19](#_Toc10114)

[30. 补充合同 19](#_Toc30814)

[31. 履约保证金（实质性要求） 19](#_Toc13554)

[32. 验收 20](#_Toc27950)

[七、其他事项 20](#_Toc18499)

[33. 解释权 20](#_Toc665)

[34. 政府采购有关政策（实质性要求） 20](#_Toc11271)

[第三章 合同书样式及主要条款 23](#_Toc13531)

[第四章 投标文件格式 30](#_Toc8120)

[一、资格审查部分 31](#_Toc20746)

[格式1：投标文件封面格式 32](#_Toc8585)

[格式2：投标人信息表 33](#_Toc5146)

[二、技术部分 34](#_Toc7146)

[格式3：技术响应偏离表 35](#_Toc737)

[格式4：项目实施方案 36](#_Toc15347)

[格式5：质量保证及承诺 37](#_Toc19275)

[格式6：售后服务 38](#_Toc8267)

[三、商务部分 39](#_Toc16415)

[格式7：开标（唱标）一览表 40](#_Toc19543)

[格式8：投标分项报价一览表 41](#_Toc19462)

[格式9：投标函 42](#_Toc27045)

[投标函附录 44](#_Toc23987)

[格式10：法定代表人身份证明书 45](#_Toc29173)

[格式11：法定代表人签署的授权委托书 46](#_Toc7772)

[格式12：投标保证书 47](#_Toc28241)

[格式13：售后服务方案 48](#_Toc3299)

[格式14：近三年已完成类似项目业绩表 49](#_Toc7180)

[格式15：中小企业声明函（货物） 50](#_Toc11104)

[格式16：残疾人福利性单位声明函 53](#_Toc3753)

[格式17：监狱企业证明材料 54](#_Toc6638)

[格式18：其他 55](#_Toc24048)

[第五章 招标内容及要求 56](#_Toc4327)

[一、技术参数及配置要求 57](#_Toc10687)

[1、 气相色谱仪 57](#_Toc32240)

[2、 吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪 60](#_Toc18781)

[3、 吹扫捕集仪 65](#_Toc25227)

[4、 洗瓶机 67](#_Toc27216)

[5、 酸逆流清洗机 68](#_Toc18437)

[6、 全自动智能蒸馏仪 69](#_Toc17163)

[7、 硫化物酸化吹气仪 70](#_Toc31734)

[硫化物酸化吹气仪 71](#_Toc24563)

[8、 立式蒸汽灭菌器 72](#_Toc8625)

[二、售后服务与培训 73](#_Toc1410)

[第六章 评标办法（综合评分法） 75](#_Toc18525)

# 第一章 招标公告

**项目概况**

**2025年云南省生态环境监测能力提升采购项目**的潜在投标人应在**政采云平台（https://www.zcygov.cn）登陆获取采购文件**，并于**2025年 月 日 时 分**（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

1.招标编号：ZG-2025018。

2.项目名称：2025年云南省生态环境监测能力提升采购项目。

3.预算金额（万元）：3445。其中：1标段：442万元；2标段：315万元；3标段：332万元；4标段：384万元；5标段：419万元；6标段：580万元；7标段：573万元；8标段：400万元。

4.最高限价（万元）：3445。其中：1标段：442万元；2标段：315万元；3标段：332万元；4标段：384万元；5标段：419万元；6标段：580万元；7标段：573万元；8标段：400万元。

5.采购需求：本项目划分为8个标段，各标段采购标的、数量预算金额如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标段 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 金额(万元) | 交货地点 |
| 1 | 1 | 全自动红外分光测油仪 | 6 | 台（套） | 16 | 96 | 采购人指定地点 |
| 2 | 1 | 离子色谱仪 | 6 | 台（套） | 41 | 246 |
| 3 | 1 | 全自动固/液体直接测汞仪 | 2 | 台（套） | 50 | 100 |
| 1 | 2 | 气相色谱仪 | 1 | 台（套） | 32 | 32 | 采购人指定地点 |
| 2 | 2 | 吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪 | 2 | 台（套） | 92 | 184 |
| 3 | 2 | 吹扫捕集仪 | 1 | 台（套） | 26 | 26 |
| 4 | 2 | 洗瓶机 | 1 | 台（套） | 12 | 12 |
| 5 | 2 | 酸逆流清洗机 | 1 | 台（套） | 19 | 19 |
| 6 | 2 | 全自动智能蒸馏仪 | 5 | 台（套） | 5 | 25 |
| 7 | 2 | 硫化物酸化吹气仪 | 2 | 台（套） | 3.5 | 7 |
| 8 | 2 | 立式蒸汽灭菌器 | 2 | 台（套） | 5 | 10 |
| 1 | 3 | 气相色谱-质谱联用仪 | 4 | 台（套） | 64 | 256 | 采购人指定地点 |
| 2 | 3 | 分液漏斗振荡器 | 1 | 台（套） | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 加压流体萃取仪 | 2 | 台（套） | 30 | 60 |
| 4 | 3 | 天平 | 2 | 台（套） | 0.8 | 1.6 |
| 5 | 3 | 氮吹仪 | 1 | 台（套） | 5.4 | 5.4 |
| 6 | 3 | 零顶空提取器装置 | 2 | 台（套） | 2.5 | 5 |
| 1 | 4 | 微波消解仪 | 2 | 台（套） | 27 | 54 | 采购人指定地点 |
| 2 | 4 | 原子荧光光度计 | 5 | 台（套） | 18 | 90 |
| 3 | 4 | 原子吸收分光光度计 | 3 | 台（套） | 48 | 144 |
| 4 | 4 | 超纯水机 | 4 | 台（套） | 7 | 28 |
| 5 | 4 | 净气型储药柜 | 4 | 台（套） | 2 | 8 |
| 6 | 4 | 酶底物法微生物检测系统 | 3 | 台（套） | 9 | 27 |
| 7 | 4 | 气相分子吸收光谱仪 | 1 | 台（套） | 33 | 33 |
| 1 | 5 | 便携式气质联用仪 | 1 | 台（套） | 236 | 236 | 采购人指定地点 |
| 2 | 5 | 多功能进样器-气相色谱质谱联用仪 | 1 | 台（套） | 105 | 105 |
| 3 | 5 | 多功能在线固相萃取进样器 | 1 | 台（套） | 78 | 78 |
| 1 | 6 | 无人机 | 1 | 台（套） | 1 | 1 | 采购人指定地点 |
| 2 | 6 | 无人机监测系统 | 6 | 台（套） | 17 | 102 |
| 3 | 6 | 红外烟气分析仪 | 2 | 台（套） | 29 | 58 |
| 4 | 6 | 便携式颗粒物分析仪 | 6 | 台（套） | 7 | 42 |
| 5 | 6 | 全自动便携式紫外测油仪 | 8 | 台（套） | 19 | 152 |
| 6 | 6 | 便携式X射线荧光光谱仪 | 5 | 台（套） | 45 | 225 |
| 1 | 7 | 无人机 | 5 | 台（套） | 1 | 5 | 采购人指定地点 |
| 2 | 7 | 全自动降水采样器 | 3 | 台（套） | 5 | 15 |
| 3 | 7 | 便携式傅里叶红外气体分析仪 | 1 | 台（套） | 130 | 130 |
| 4 | 7 | 烟尘烟气分析仪 | 6 | 台（套） | 7.5 | 45 |
| 5 | 7 | 便携式多气体检测仪 | 3 | 台（套） | 15 | 45 |
| 6 | 7 | 多气路环境空气采样器 | 14 | 台（套） | 2 | 28 |
| 7 | 7 | 便携式流量压力综合校准装置 | 5 | 台（套） | 4 | 20 |
| 8 | 7 | 动态气体配气仪 | 4 | 台（套） | 10 | 40 |
| 9 | 7 | 紫外烟气分析仪 | 4 | 台（套） | 15 | 60 |
| 10 | 7 | 生物毒性检测仪 | 5 | 台（套） | 10 | 50 |
| 11 | 7 | 便携式X射线荧光光谱仪 | 3 | 台（套） | 45 | 135 |
| 1 | 8 | 触发式采水器 | 30 | 台（套） | 5 | 150 | 采购人指定地点 |
| 2 | 8 | 红外成像监测仪 | 250 | 台（套） | 0.4 | 100 |
| 3 | 8 | 体视显微镜 | 1 | 台（套） | 20 | 20 |
| 4 | 8 | 倒置生物显微镜 | 1 | 台（套） | 20 | 20 |
| 5 | 8 | 重要人类空间人为活动智能监测一体化终端 | 1 | 台（套） | 70 | 70 |
| 6 | 8 | 自动作业无人机场 | 4 | 台（套） | 10 | 40 |

简要技术要求详见本公告附件《采购需求》。

**注：投标人可选择对一个或多个标段进行投标，为保障供货及售后服务质量，同一投标人只允许中标两个标段。评标顺序按1标段至8标段的顺序进行，投标人参与的标段按顺序评审过程中，一旦两次被推荐为第一中标候选人，后续标段评审中若评审得分依旧最高，也不再被推荐为第一中标候选人，依次类推。**

6.合同履行期限：交货期：合同签订之日起30日历天内完成交货及安装调试。免费质保期：项目验收合格之日起不少于2年。**招标文件第五章 招标内容及要求对交货期及免费质保期另有要求的，根据要求执行。**

7.本项目 **不接受** 联合体投标。

**二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利企业采购项目）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人应具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照或事业单位法人证书等证明文件。

3.2投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2022年-2024年任意1年的财务报表。投标人成立时间不足1年的，可提供自投标文件提交截止时间前3个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明；投标人成立时间不足3个月的，可提供公司财务状况的情况说明；因国家相关保密规定不方便提供财务状况信息材料的，提供相关保密规定的证明材料或说明。

3.3投标人应具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供开标前1年期内任意3个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，成立不足1年的投标人可提供自成立以来任意1个月的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.4投标人应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.5参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

3.6法律、行政法规规定的其他条件：

3.6.1投标人未对本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3.6.2法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。

3.6.3根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库[2016]125号）的要求，招标代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的信用记录【查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件截止之日止，查询结果以招标代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存】，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购活动严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的投标活动。

**三、获取招标文件**

1.时间：2025年 月 日至2025年 月 日，截止于2025年 月 日23:59分前。

2.地点：投标人登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzg12.html（客服热线：0871-67276028<紧急可拨19988166369>）或https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit?certType=32，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其他采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。（2）投标人登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择本项目，申请获取采购文件）。（3）按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

4.售价：/。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

1.截止时间：2025年 月 日 : 分（北京时间）。

2.地点：通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线提交。

3.开标时间及开标地点

开标时间：2025年 月 日 : 分。

开标地点：云南众高工程咨询有限公司（昆明市盘龙区北辰大道1号美立方商业广场B座16楼）开标厅。

4.开标方式：网上智能开标及远程解密，具体操作如下：

（1）开标时投标人无需到现场出席开标会，各投标人应当提前熟悉和掌握网上开标远程解密详细操作。本项目解密时间为30分钟，若投标人未在规定时间完成以上解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段。

（2）因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。

（3）开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的，则视为对开标结果无异议。

（4）各投标人对上传的相关证件及证明资料真实性负责（确保上传的相关资料清晰可辨，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响投标的，责任由投标人自行承担），如发现提供虚假材料的，一经查实取消投标资格，并依据相关法律、法规进行处罚。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.本次招标落实扶持福利企业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业、支持残疾人福利性单位政策等相关政策。

2.本项目招标公告发布媒介为“云南省政府采购网”（www.yngp.com）和“政采云平台”（https://www.zcygov.cn/），我们对其他网站转载的公告信息不承担任何责任。

3.本项目实行网上投标，采用电子投标文件，开标方式为线上不见面开标，投标人无需派人到招标代理公司。

4.各投标人应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

5.凡有意参加投标的投标人，须在云南省数字证书认证中心https://cap.yunnanca.net/login办理数字证书（CA），并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取招标文件及其他招标资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前在云南省公共资源交易平台办理过云南CA证书的需到原办理点进行升级后方可使用）。外省投标人在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。投标人通过CA证书获取招标文件的视为合法获取了项目招标文件，具备本项目的投标资格。

6.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动放弃投标。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系**

**1.采购人信息**

名称：云南省生态环境监测中心

地址：昆明市西山区环城西路539号

联系方式：联系人：尚昀，电话：0871-64141663

**2.采购代理机构信息**

名称：云南众高工程咨询有限公司

地址：昆明市盘龙区北辰大道1号美立方商业广场B座16楼

联系方式：0871-67357686

**3.项目联系方式**

项目联系人：可兆伟、王蒙、卯明艳、刘远波、陈主娥、杨光菲

电话：0871-67357686

# 第二章 投标人须知

**投标人须知前附表**

| **序号** | | | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | 招标人 | 云南省生态环境监测中心。 |
| 招标代理机构 | 云南众高工程咨询有限公司。 |
| 项目名称 | 2025年云南省生态环境监测能力提升采购项目。 |
| 招标编号 | ZG-2025018。 |
| 2 | | | 招标内容（实质性要求） | 详见第五章“招标内容及要求”。 |
| 3 | | | 合同履行期限（实质性要求） | 详见第一章招标公告。 |
| 4 | | | 标段划分 | 本项目分为8个标段。  **本标段为2标段。** |
| 5 | | | 投标人资格要求（实质性要求） | 详见第一章招标公告、第六章评标办法。 |
| 6 | | | 中标服务费 | 本项目参考《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见(试行)》(云建招协[2023]51号)标准取整收取，2标段：金额为42950元,由中标人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付。  支付户名及账号如下：  户名：云南众高工程咨询有限公司。  开户银行：昆明市五华区农村信用合作联社**马村信用社。**  银行账号：0100042293561012。  联系人：奎红美。  联系电话：15087014195。  **（备注：请各投标人注意，该账号与保证金缴纳账号非同一账号，请各投标人务必将中标服务费汇入该账号，如汇款错误由此带来的不利于投标人的后果由投标人自行承担。）** |
| 7 | | | 招标文件澄清截止时间 | 提交投标文件的截止日期15日前。 |
| 8 | | | 招标文件澄清联系方式 | 澄清联系人：可兆伟、王蒙。  电话：0871-67357686。 |
| 9 | | | 投标有效期（实质性要求） | 递交投标文件的截止日期后90天。 |
| 10 | | | 投标文件份数（实质性要求） | 本项目采用电子投标文件，投标人应根据招标文件要求制作电子版投标文件。 |
| 11 | | | 投标保证金（实质性要求） | 一、投标保证金金额：2标段：31000元（保证金附言：招标编号：ZG-2025018-2标段保证金）。  （说明：根据《云南省财政厅关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的实施意⻅》云财规【2019】5号文件精神，本项目投标保证金收取金额在标准收取金额基础上下浮50%）。投标人参加多个标段投标，投标保证金可分标段提交或者合并提交，合并提交的，应与代理公司财务核对无误，否则因投标保证金瑕疵导致废标的，责任自负。  二、投标保证金提交方式  投标保证金的提交方式投标人可从以下方式中任选一种：电汇、银行转账、支票、汇票、本票，银行保函、投标保证保险。  （一）电汇、银行转账、支票、汇票、本票等（现金形式）：投标保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构或其他名义提交，**谢绝个人账户**！（按照规定投标人可以为自然人的项目除外）  **附：保证金收款账户信息。**  **户 名：云南众高工程咨询有限公司。**  **开户行：昆明市五华区农村信用合作联社长春信用社。**  **账 号：7100014214841012。**  **联系人：奎红美。**  **联系电话：15087014195。**  （**备注：请各投标人注意，该账户为我公司缴纳保证金账户，请各投标人务必将保证金汇入该账户，如汇款错误由此带来的不利于投标人的后果由投标人自行承担**）。  （二）银行保函：保函申请人必须是投标人，受益人必须是招标人，保证人必须是投标人基本账号的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致，以免造成投标无效。  （三）保证保险：1.当投标人未能按照招标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。2.投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。3.在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。  缴纳时间：保证金必须在递交投标文件的截止时间前提交至云南众高工程咨询有限公司。  有效期：与投标有效期一致。 |
| 保证金退还：  除招标文件规定不予退还情形外，未中标的供应商可在中标通知书发出后到采购代理机构办理退保证金手续，保证金在办理手续后5个工作日内退还；中标人的保证金，在签订合同后5个工作日内由采购代理机构退还。  银行保函、保证金保险无需退还，有效期过后自动失效。 |
| 12 | 12.1 | | 递交投标文件的截止时间（同开标时间） | 截止时间：2025年 月 日 : 分。 |
| 12.2 | | 递交投标文件地点 | 通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线提交。 |
| 12.3 | | 是否退还投标文件 | 否 □是。 |
| 13 | | | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年 月 日 : 分。  开标地点：云南众高工程咨询有限公司（昆明市盘龙区北辰大道1号美立方商业广场B座16楼）开标厅。 |
| 14 | | | 评标委员会组成 | 评标委员会的组成：评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数为7人或以上单数，其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 15 | | | 评标办法 | □最低评标价法。  综合评分法。 |
| 16 | | | 合同分包 | 本项目是否接受分包：是**□**否**。** |
| 17 | | | 履约保证金（实质性要求） | 是否要求中标单位提交履约保证金：  ☑要求，缴纳履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。  履约保证金缴纳时间：合同签订后5个工作日内。  履约保证金的金额：合同总金额的10%。  履约保证金的退还：项目验收合格后30天内，无质量问题退还(不计利息)。  □不要求。后续关于履约保证金的规定和要求相应失效。 |
| 18 | | | 需要补充的其他内容 | |
| （1） | | | **本标段最高投标限价（实质性要求）：2标段：315万元。**  **备注：在采购过程中符合竞争要求的投标人或者报价未超过本标段最高限价的投标人不足3家的，招标人将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因后，重新开展采购活动。** | |
| （2） | | **投标人投标报价的总价有且只能有一个，报价应当包含（不限于）：货物价格、装卸运输费、安装费、调试费、差旅费、售后质保服务费、验收费、质保期内备品备件费等售后服务费、保险费、税金、中标服务费等所有费用。** | | |
| （3） | | **合同款支付：合同签订后原则上自收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的80％；项目验收合格，收到发票后10个工作日内甲方向乙方支付合同价款的20％。** | | |
| （4） | | **本项目所属行业为：工业。** | | |
| （5） | | （1）本项目采用电子招标，招标文件要求盖章（含要求电子签章）处，可盖鲜章原件扫描或者加盖电子签章；要求签字（含要求电子签名）处，可手签扫描或者加盖电子签章、电子签名。  （2）在对投标文件进行盖章、签名时，不能遮盖投标文件的评审关键内容，因签章、签字遮盖投标文件关键内容而影响投标或者评标的，责任由供应商承担。 | | |
| （6） | | **同义词：**在本招标文件中，“采购人”和“招标人”、“供应商”和“投标人”、“采购文件”和“招标文件”、“采购代理”和“招标代理”等内容作同义词理解，如有疑问请及时与招标代理公司联系。 | | |

## 一、总 则

### 说明与定义

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本次采购进行公开招标。

1.2 本项目招标人、招标代理机构、项目名称及招标编号：见“**投标人须知前附表**”。

1.3“招标人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的招标人是**云南省生态环境监测中心。**

1.4“招标代理机构”系指根据招标人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本项目的招标代理机构是**云南众高工程咨询有限公司**。

### 资金来源

2.1 “**投标人须知前附表**”中所述的招标人已获得一笔政府采购资金，用于采购“**招标内容及要求**”所列的采购内容。

### 招标内容、合同履行期限（实质性要求）

3.1 本项目招标内容：见“**投标人须知前附表**”。

3.2 本项目合同履行期限：见“**投标人须知前附表**”。

3.3 本项目标段划分：见**“投标人须知前附表”**。

### 合格投标人和产品的条件（实质性要求）

4.1合格投标人：指满足招标公告资格要求的投标人。

4.2合格产品的条件：不危害环境及人体健康的产品、原装全新产品、非进口产品（招标公告注明接受进口产品的除外）、强制节能产品（非强制节能产品除外）。

### 投标费用

5.1 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。例外情况，供应商提交响应文件后采购人终止项目且不再采购的，由代理机构弥补200元/家的文件编制费。

5.2 中标人应按“投标人须知前附表”中的规定交纳中标服务费。

### 质疑

6.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门或招标人提出质疑。

受理质疑部门：云南众高工程咨询有限公司 业务部；电话：0871-67357686、13888832234。

6.2 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

**质疑书实行实名制，并应由法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章，否则不予受理。**

**6.3投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。**

6.4 招标人、招标代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

### 投诉

投诉必须首先经过质疑程序。质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向云南省省级政府采购监督管理部门投诉。

## 二、招标文件

### 招标文件构成

8.1招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同书样式及主要条款

第四章 投标文件格式

第五章 招标内容及要求

第六章 评标办法

### 招标文件的澄清

9.1 投标人应认真审核第五章“**招标内容及要求**”中的要求，如发现要求不合理的，投标人必须在“**投标人须知前附表**”规定截止时间前要求招标代理机构澄清，通过“政采云平台”（https://www.zcygov.cn/）在线方式进行不署名提问。截止时间后送达的澄清要求概不接受，由此产生的后果由投标人负责。

9.2 招标代理机构将通过“政采云平台”（https://www.zcygov.cn/）答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。

9.3 招标文件澄清联系方式见“**投标人须知前附表”。**

### 招标文件的修改

10.1招标人对招标文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。

10.2投标人应在投标截止时间前及时登录“政采云平台”（https://www.zcygov.cn/）查看有关该项目招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

10.3招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件的编制

### 投标文件编写注意事项（实质性要求）

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术要求（见第五章“**招标内容及要求**”）和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标被拒绝。

11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明的实质性要求和条件、合同主要条款及其他要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

11.3按“政采云平台”的要求编制、加密、上传，并按招标文件要求由投标单位的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

11.4投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或投标人法定代表人或其授权的代理人签字确认。

11.5 字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成未实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标申请。

11.6 招标文件中要求提供原件的其投标文件应提供原件的彩色扫描件。

11.7 投标文件应结合招标文件要求编制相对详细的目录，以便于评委评审时查询相应的内容进行评判。因未编制目录导致的不利于投标人的后果，由投标人自负。

### 投标文件构成（实质性要求）

12.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成：

**一、资格审查部分**

12.1投标文件封面格式；

12.2投标人信息表；

**二、技术部分**

12.3技术响应偏离表；

12.4项目实施方案；

12.5质量保证及承诺；

12.6售后服务；

**三、商务部分**

12.7开标（唱标）一览表；

12.8投标分项报价一览表；

12.9投标函及投标函附录；

12.10法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证原件正、反面扫描件；

12.11法定代表人签署的授权委托书原件（委托代理人投标时提供）及代理人身份证原件正、反面扫描件；

12.12投标保证书；

12.13售后服务方案；

12.14近三年已完成类似项目业绩表；

12.15中小企业声明函；

12.16残疾人福利性单位声明函；

12.17监狱企业证明材料；

12.18其他（提供招标文件要求提供但投标文件格式中未明确格式的内容或投标人认为需要提供的其他投标资料）。

### 投标文件的格式要求

13.1投标文件按“政采云平台”的要求的格式编制。

13.2投标文件内容应按照**第四章“投标文件格式”**提供的格式完整填写。

### 投标报价（实质性要求）

14.1报价应包含完成第五章“招标内容及要求”所需的设备、人工、管理、服务等所需的其他各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

14.2 投标人须就“招标内容及要求”中的内容按包作完整唯一报价。

14.3投标人的投标报价应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家规定的现行技术、经济标准、定额及规范，由投标人自行测算出现行市场的各类价格。报价包括但不限于：**货物价格、装卸运输费、安装费、调试费、差旅费、售后质保服务费、验收费、保险费、税金、中标服务费等所有费用。**该报价应符合国内行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此合同价格在合同执行期间将不因工作量的变化而调整。

14.4投标人在参与本次投标的过程中，不得存在弄虚作假、行贿或者其他违法违规行为，不能低于成本价投标，否则造成的后果由投标人承担，且应在投标文件中作出相应承诺，否则将不能通过符合性评审。

### 投标货币（实质性要求）

投标应以人民币报价。

### 投标有效期（实质性要求）

16.1 在“**投标人须知前附表**”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

16.2特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 投标文件的书写要求（实质性要求）

17.1投标文件须按招标文件要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或电子签章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

17.2 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或投标人法定代表人或其授权的代理人签字确认。招标文件中要求提供原件、扫描件的均应加盖公章。招标文件中提到的原件扫描件为彩色扫描件。

17.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成未实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

17.4投标人应对所提交的参数、业绩资料、信誉、证书、证件、检测报告等的真实性负责，招标人将对资料的真实性进行核实，一旦发现提供虚假材料的，招标人除取消其中标资格、扣除投标保证金外，还将向相关部门报告其不良行为，投标人将自行承担相关后果和法律责任。

### 投标保证金（实质性要求）

18.1投标保证金应按投标人须知前附表的规定递交，递交注意以下事项：

（一）投标人应按招标文件规定的时间、地点、方式和标准提交保证金或银行保函。保证金应在规定的截止时间前到达保证金专用账户，到帐时间以银行确认的到达专用账户的时间为准。保证金有效期与投标有效期一致。以保险方式递交的，保险期应不早于投标有效期。

（二）投标保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构等其他名义提交；提交银行保函的，保函申请人必须是投标人，保证人必须是投标人基本账户的开户银行。

（三）投标人为联合体的，由联合体中的一方或多方共同提交投标（交易）保证金，其提交的保证金对联合体各方均具有约束力。

18.2 投标人不按“投标人须知前附表”要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

18.3未中标的投标人在中标通知书发出后5个工作日内无息退还；中标人的保证金，在签订合同后5个工作日内无息退还。

18.4下列情况发生时，保证金将全部扣除不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后，在投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）由于投标人的原因未按规定的时间、地点与招标人签订合同或未提交履约保证金和支付招标代理服务费的；

（6）招标文件规定的其他情形。

## 四、投标文件的提交

### 投标文件的加密与标记（实质性要求）

19.1 网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。

19.2投标人使用某个数字证书（CA）对投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标会上使用该数字证书（CA）进行远程解密，才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

### 提交投标文件的截止时间和地点（实质性要求）

20.1 投标文件的提交不得迟于“**投标人须知前附表**”规定的提交投标文件截止时间。

20.2 投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“**投标人须知前附表**”规定的地点。

20.3 除“**投标人须知前附表**”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.4逾期上传或者未上传指定系统项目下的投标文件，招标代理机构不予受理。

## 五、开标与评标

### 开标

21.1 招标代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。若投标人未在规定时间完成解密，否则视为无效投标，不再进入评标阶段。

21.2 开标程序

（1）开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）介绍参加开标会的人员名单；

（3）开标：招标代理机构工作人员通过“政采云平台”（https://www.zcygov.cn/）自动提取所有投标人的投标文件。主持人宣布开启电子投标文件后，根据系统提示设置解密时限，投标人使用编制投标文件时的加密数字证书在解密时限内对投标文件进行解密；

（4）唱标：由“政采云平台”（https://www.zcygov.cn/）自动读取投标人在其电子投标文件中开标一览表内的投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

（5）宣布评标期间的有关事项；

（6）开标会议结束。

21.3 招标代理机构将做开标记录，参会人员对唱标结果签字见证。

### 评标

22.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

22.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22.3 评标

评标委员会按照第六章“**评标办法**”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第六章“**评标办法**”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 评标过程的保密

开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算价（或最高投标限价），招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

## 六、中标结果

### 中标人的确定

25.1 招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人确认。

25.2 招标人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标人顺序确定中标人。

### 中标通知书

26.1采购人或者采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告发布网上公告中标结果。

26.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

### 签订合同（实质性要求）

27.1 中标人收到中标通知书后，按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与招标人签订合同，合同格式以在云南众高工程咨询有限公司领取的合同格式为准。

27.2 中标人应在成交通知书发出之日起三十日内与招标人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与招标人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.3 招标文件、中标人的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

27.4 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.5 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

### 合同分包（实质性要求）

28.1 经招标人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同，但必须在投标文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得招标人同意，并且分包投标人履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求或服务等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

28.3 中小企业参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的政策获取采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 禁止合同转包

29.1本采购项目严禁中标人将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

29.2中标人转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。投标人应重视其法律责任，并在投标文件中作出不转包承诺。

### 补充合同

采购合同履行过程中，招标人需要追加与合同标的相同的货物或者服务或者工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

### 履约保证金（实质性要求）

31.1 若须知前附表要求缴纳履约保证金的，中标人应在合同签订之后规定期限内交纳合同约定数额的履约保证金。

31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 验收

32.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关规定，本项目履约完成后须进行验收。

32.2验收结果不合格的，中标人应根据招标人、参与验收的相关部门的要求及时整改，整改后再次申请验收，整改后验收仍不合格的履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金。

32.3验收记录表招标人、中标人及招标代理机构均应存档。

## 七、其他事项

### 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属招标代理机构。

### 政府采购有关政策（实质性要求）

**34.1关于中小企业**

34.1.1中小微企业执行《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号），《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

34.1.2符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

34.1.3根据《中华人民共和国中小企业促进法》及《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），投标人提供中小企业制造的货物、承担的工程或者服务参与投标时，须提供《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。未按规定提交《中小企业声明函》的不予价格扣除。货物、服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度为4%—6%，用扣除后的价格参与评审。工程项目给予3%-5%的价格扣除。

34.1.4按规定享受扶持政策获得政府釆购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；本次釆购标的对应的中小企业划分标准所属行业**详见投标人须知前附表。**

**备注：本项目是☑ 否□ 适用。**

**34.2关于监狱企业**

34.2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项 目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

34.2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

34.2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等同政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

**备注：本项目是☑ 否□ 适用。**

**34.3关于残疾人福利性单位**

34.3.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

34.3.2根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

**备注：本项目是☑ 否□ 适用。**

**34.4关于节能产品及环境标志产品**

34.4.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库{2019}9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

34.4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库{2019}19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。

34.4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库{2019}18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

34.4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，招标人及招标代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。在报价组成表备注栏中注明节能或环境标志产品的金额，否则按不利于投标人的原则处理。

34.4.5若投标人在投标文件中未提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果投标人自行承担。

34.4.6投标产品属于强制节能产品的应当提供强制节能产品，否则其投标文件按无效文件处理，对于其他节能产品及环境标志产品的评审：详见评标办法。

**备注：本项目是☑ 否□ 适用。**

34.5需要补充的其他内容需要补充的其他内容详见“**投标人须知前附表**”。

# 第三章 合同书样式及主要条款

备注：本章所制“合同书样式及主要条款”为实质性要求。

政府采购合同

项目名称：2025年云南省生态环境监测能力提升采购项目（ 标段）

合 同 编 号： （系统编号）

（合同自编号，如有）

甲 方：云南省生态环境监测中心

乙 方：

**甲方： 云南省生态环境监测中心**

**乙方：**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，**云南省生态环境监测中心** (招标人名称)(以下简称：“甲方”)通过 **公开招标** 采购(采购方式)确定 (供应商名称)(以下简称：“乙方”)为 **2025年云南省生态环境监测能力提升采购项目**(项目名称) **标段** **中标** 供应商。甲乙双方协商一致同意签署《**2025年云南省生态环境监测能力提升采购项目合同 标段**》，以下简称：“合同”)。

一、货物(产品)名称、品牌、型号规格、数量、单价（甲乙双方据实填写）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物(产品)名称 | 品牌 | 规格型号 | 参数 | 单价 | 数量 | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总价（大写）：（人民币/元 ）

（小写）：元

**\*以上价格为包干价，包括但不限于货物价格、装卸运输费、安装费、调试费、差旅费、售后质保服务费、验收费、质保期内备品备件费等售后服务费、保险费、税金、中标服务费等所有费用。甲方不需要额外承担任何费用。**

三、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.负责合同签订后项目的配合、协调工作；

2.负责提供项目所必需的场地和环境；

3.负责组织成立验收小组对项目进行验收并签署验收报告；

4.按合同规定享有乙方提供的货物和服务。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方保证按本合同条款负责完成甲方项目，并保证提供的货物是符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的货物；

2.保证甲方在使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉；

3.严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款；

4.参与甲方组织的项目验收。

四、技术支持

1.甲方在使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

2.乙方技术支持联系人： ，电话： 。

五、合同履行期限

交货及安装调试期： ；免费质保期： 。

因乙方原因造成交货期延误的，延误期限在5个日历天以内（含5个日历天）的，乙方按每日2000元支付违约金。延误期限在5个日历天以上至10个日历天以内（含10个日历天）的，乙方按每日4000元支付违约金。延误交货期超过10个日历天的，甲方有权解除合同，乙方还应向甲方支付签约合同价5%的违约金。违约金若不足以弥补甲方损失的，乙方应承担由此给甲方造成的其他经济损失。

六、验收及验收标准

（1）按国家现行的相关规范与标准完成合同规定要求的一切内容；

（2）产品符合合同规定的质量要求；

（3）文档齐全。

七、合同价款结算

1.合同签订后5个工作日内，乙方应向甲方缴纳合同总价款的10%的履约保证金，履约保证金的提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。待项目验收合格后30天内，无质量问题退还(不计利息)。

2.付款：

合同签订后原则上自收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的**80％**；项目验收合格，收到发票后10个工作日内甲方向乙方支付合同价款的**20％**。

注:付款前乙方应向甲方提出付款申请及所需的书面申请材料和等额合法有效发票，且发票名称必需与甲方完全一致，否则甲方有权拒绝付款。货款支付程序须按照云南省生态环境监测中心支付程序支付，审批期限不纳入甲方承诺的付款期限内，因审批期限导致的付款延迟，甲方不承担逾期付款责任。如果因乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续等乙方原因导致的付款迟延，责任全部由乙方承担，甲方不以违约论。

3.付款方式：采用银行汇付（含电汇）等形式。

乙方单位名称：

乙方单位地址：

开户行：

账号：

统一社会信用代码：

联系人：

联系电话：

备注：乙方在所有货物验收完毕后，向甲方提供全套完整报账资料，其中免税货物提供全套海关免税报账手续，含税货物提供全额增值税发票。乙方逾期提供上述报账资料的，甲方有权相应顺延付款时间且不承担违约责任。

八、知识产权

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

九、保密

1.乙方应对其在本合同签订/履行过程中所知悉的甲方及相关方的所有信息承担严格的保密义务，未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密信息的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。该保密义务在本合同终止后仍然继续有效。

2.未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其他用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

十、违约责任

除发生不可抗力事实外，乙方所交货物与合同标准不相符合的，甲方有权拒收。因乙方不能按期交付及所交货物与合同标准不符的，甲方有权要求乙方承担合同总额 5 %的违约金。造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿责任并终止合同。

若乙方所交货物与投标文件中的参数不符或者不能完全满足招标文件采购需求中技术参数的，其违约责任为合同款总价的 3 %，且甲方有权中止合同。

甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、争端的解决

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；或按以下方式处理：（请在□内打√，其余打×）

向合同签订地仲裁委员会申请仲裁□；

向合同签订地人民法院管辖提起诉讼☑。

十三、未尽事宜

本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十四、合同生效与份数

1.合同自甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字、盖章之日起生效。

2.本合同一式 5 份，甲方执 3 份、乙方执 2 份。

十五、本合同不可分割之部分及解释顺序

1.合同书及附件；

2.中标通知书；

3.中标人投标文件及澄清或承诺；

4.招标文件。

十六、附件名称及内容

（以下无正文）

**注：1、根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）的规定，在政府采购合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于有预付安排的合同，鼓励采购人将合同预付款比例提高到30%以上。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。合同签订时请甲乙双方按以上规定执行。**

**2、采购人可根据项目实际情况对合同条款进行调整、修改、补充，正式合同以采购人根据《中华人民共和国民法典》有关规定签订的合同为准，但不能改变合同标的、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等实质性内容。**

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（采购人公章）名 称：云南省生态环境监测中心 | |
|  | 地 址：昆明市西山区环城西路539号 |
|  | 邮 编：650034 |
|  | 法定代表人或委托代理人： |
|  | 项目（技术）负责人： |
|  | 电 话：  签订日期： |
| 乙方（供应商公章）名 称： | |
|  | 地 址： |
|  | 邮 编： |
|  | 法定代表人或委托代理人： |
|  | 经办人： |
|  | 电 话： |
| 签订日期： | |

# 第四章 投标文件格式

备注：1、本章所制“投标文件格式”为实质性要求，具有强制性，但排序不作为实质性要求；明确“格式不限”的由投标人自行编制。2、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身情况作解释性说明，不作为必填项。

# 一、资格审查部分

## 格式1：投标文件封面格式

**2025年云南省生态环境监测能力提升采购项目**

**（2标段）**

**（招标编号：ZG-2025018）**

**投 标 文 件**

**投标人全称(电子签章)：**

**法 定 代 表 人**

**或其委托代理人（电子签章）：**

**地 址：**

**联系人： 联系电话：**

**日 期：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称： | |
| 2 | 地址： | |
| 3 | 联系人： | 电话： |
| 4 | 电子邮箱： | |
| 5 | 注册地： | 注册年份： |
| 6 | 公司取得的相关证照： | |
| 7 | 企业人员情况： | |
| 8 | 主营范围： | |
| 9 | 其他需要说明的情况： | |

## 格式2：投标人信息表

备注：本表后应附招标文件要求提供的资格证明材料**。**

# 二、技术部分

## 格式3：技术响应偏离表

项目名称：2025年云南省生态环境监测能力提升采购项目 标段

招标编号：ZG-2025018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离情况 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：1、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“**投标参数”**一列中写明投标具体技术响应情况。

2、各投标人必须对招标文件第五章中的技术要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（技术支持资料以制造商公开发布的原版印刷资料或检测机构出具的检测报告等为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准）。不接受非生产厂家投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。

3.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期： 年 月 日

## 格式4：项目实施方案

格式自拟

## 格式5：质量保证及承诺

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期： 年 月 日

## 格式6：售后服务

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期： 年 月 日

# 三、商务部分

## 格式7：开标（唱标）一览表

项目名称：2025年云南省生态环境监测能力提升采购项目 标段

招标编号：ZG-2025018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（元） | 交货及安装调试期 | 免费质保期 | 备注 |
| 小写：¥  大写：人民币 |  |  |  |

投 标 人： （电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章）

日期： 年 月 日

## 格式8：投标分项报价一览表

项目名称：2025年云南省生态环境监测能力提升采购项目 标段

招标编号：ZG-2025018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价： | | | | | | | |

注：

（1）以上报价应当包含（不限于）：货物价格、装卸运输费、安装费、调试费、差旅费、售后质保服务费、验收费、保险费、税金、中标服务费等所有费用。

（2）“合计总价”金额应等于开标（唱标）一览表中“投标总价”；

（3）本表投标人可根据需要进行适当扩展。

投 标 人： （电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章）

日期： 年 月 日

## 格式9：投标函

致：云南众高工程咨询有限公司

根据贵方为 （采购项目名称） 标段（招标编号： ）招标采购的投标邀请，正式授权下述签字人 （姓名和职务） 全权代表投标人 （投标人全称） 参加投标，并提交签章的电子投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.本标段投标总价为： 小写： 大写： ，如果我单位的投标文件中有漏项或者缺项的项目，我单位承诺此项费用已包括在其他项目的单价和合价中；

2.向贵方提供所有与投标项有关的真实有效的数据、情况和技术资料；

3.一旦我方中标，我方保证按时、按质、按量完成项目所有工作；

4.本投标文件自贵方收到之日生效，有效期至开标后 天，在此期间本投标文件之规定对我方具有约束力；

5.如果我方中标，则至合同履行完成和免费维保和售后服务期满为止，本投标文件保持有效；

6.除非另外达成协议并生效，你单位的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同；

7.保证甲方在项目使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉；

8.我单位保证：如果我单位的投标文件中出现实质性不响应招标文件的内容或要求，或者招标人不能接受的条件，我单位愿意接受招标人或评委将我单位的投标文件作不合格投标或者废标处理；

9.我方已详细阅读并认可招标文件，我方对招标文件各项条款和评标办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址： 邮政编码：

电 话：

传 真：

开户名称：

开户银行：

帐 号：

投 标 人： （电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章）

日期： 年 月 日

## 投标函附录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |
| 3 | 合同履行期限 |  |  |
| 4 | 误期违约责任 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

投 标 人： （电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章）

日期： 年 月 日

## 格式10：法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人全称： （电子签章）

日 期： 年 月 日

**附：法定代表人身份证原件正、反面扫描件。**

## 格式11：法定代表人签署的授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我单位代理人，以单位名义参加云南众高工程咨询有限公司组织的 （项目名称） （招标编号）的投标活动。

代理人在参加本项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托期限：

代理人： 性别： 年龄：

部 门： 职务：

代理人无转委权，特此委托。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期： 年 月 日

**附：委托代理人身份证原件正、反面扫描件。**

## 格式12：投标保证书

**致云南众高工程咨询有限公司：**

本书作为 （投标人名称）对“2025年云南省生态环境监测能力提升采购项目” 标段（招标编号为： ）提供投标保证金的保证。

一旦发生下述行为，我单位（或公司）将放弃追索投标保证金的权利：

（1）从递交投标文件之日起到投标文件有效期满前，撤回投标文件的；

（2）发生违反招标文件规定的行为；

（3）在收到中标通知书后未按规定的时间地点与招标人签订合同；

（4）中标后未按规定缴纳履约保证金及中标服务费；

（5）投标保证金自递交投标文件截止时间起 天有效，除非贵方提前终止或解除本投标保证书。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期： 年 月 日

**备注：附保证金缴纳凭证扫描件。**

## 

## 格式13：售后服务方案

格式自拟

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期： 年 月 日

## 格式14：近三年已完成类似项目业绩表

项目名称：2025年云南省生态环境监测能力提升采购项目 标段

招标编号：ZG-2025018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同金额  （万元） | 完成时间 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**备注：①近三年指2022年1月1日至投标截止时间前（以中标通知书时间或合同签订时间为准）；②类似项目指含有所投标核心产品之一的供货业绩，金额不限；③业绩证明材料为中标通知书或合同(合同首页、关键信息页、标的及金额所在页及合同签字盖章页)原件扫描件。**

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期： 年 月 日

## 格式15：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府釆购促进中小企业发展管理办法》（财库（**2020**）**46**号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）,属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

说明：所投产品制造商均为小微企业的才可声明为小微型企业。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **指标名称** | **计量**  **单位** | **大型** | **中型** | **小型** | **微型** |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业\* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

　　3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

## 格式16：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，参照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期： 年 月 日

说明：投标人若提供虚假残疾人福利性单位声明函的，将予以无效标书处理。

## 格式17：监狱企业证明材料

说明：

1、参加采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件加盖投标鲜章，原件必要时备查。

2、投标人若提供虚假监狱企业证明材料的，将予以无效投标文件处理。

3、如未提供监狱企业证明材料的，则投标人不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

## 格式18：其他

根据招标文件要求投标人认为需要提供的其他材料。格式不限。

# 第五章 招标内容及要求

**第一部分、采购内容一览表**

**2标段：预算金额315万元，核心产品为：吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪、气相色谱仪**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标段 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 金额(万元) | 交货地点 |
| 1 | 2 | 气相色谱仪 | 1 | 台（套） | 32 | 32 | 采购人指定地点 |
| 2 | 2 | 吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪 | 2 | 台（套） | 92 | 184 |
| 3 | 2 | 吹扫捕集仪 | 1 | 台（套） | 26 | 26 |
| 4 | 2 | 洗瓶机 | 1 | 台（套） | 12 | 12 |
| 5 | 2 | 酸逆流清洗机 | 1 | 台（套） | 19 | 19 |
| 6 | 2 | 全自动智能蒸馏仪 | 5 | 台（套） | 5 | 25 |
| 7 | 2 | 硫化物酸化吹气仪 | 2 | 台（套） | 3.5 | 7 |
| 8 | 2 | 立式蒸汽灭菌器 | 2 | 台（套） | 5 | 10 |

**第二部分、技术参数及要求（25个**▲参数**）**

### 一、技术参数及配置要求

### 气相色谱仪

1、**主机配置及配件**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **名称** | **说明** | **数量**  **（台/套）** |
| **主机** | 气相色谱仪 | 含2个分流/不分流进样口；1套自动进样器；1套进样盘装置；1个电子捕获检测器（ECD）、1个火焰光度检测器（FPD）、1个氢火焰离子化检测器（FID）以及其它必需部件 | 1 |
| **配件** | 数据处理系统 | 预装有正版中文Windows操作系统，正版office数据/文档处理软件 | 1 |
| 激光打印机 | \ | 1 |
| 原装气相色谱工作站软件 | \ | 1 |
| 毛细管色谱柱 | HP-5MS或其他等效柱，30m×0.25mm×0.25μm | 1根 |
| 毛细管色谱柱 | VF-1701MS或其他等效柱，30m×0.25mm×0.25μm | 1根 |
| 样品瓶（含盖垫） | 2ml棕色带刻度 | 500个 |
| 密封垫 | 0.25mm和0.32mm柱径适用 | 20个 |
| 柱螺帽 | \ | 4个 |
| 超高惰性分流衬管 | 分流/不分流进样口适用 | 10支 |
| 进样口隔垫 | 耐高温低流失 | 20个 |
| 自动进样针 | 10μL | 2支 |
| 载气捕集阱 | \ | 1 |
| 氢气空气发生器 | \ | 1 |
| 维修（护）工具包 | \ | 1 |

**2、工作条件**

2.1 安全性符合中国及国际相关标准或规定

2.2 电源电压：220V±10%

2.3 环境温度：5˚C~35˚C

* 1. 相对湿度：10%~90%

**3、气相色谱技术指标**

**3.1流路控制系统**

3.1.1支持双柱双流路系统，所有流路（包括进样口、检测器等）均采用电子流量控制，压力控制精密度达到0.001psi。

3.1.2保留时间重现性≤0.0008min，峰面积重现性≤1%RSD。

▲3.1.3压力/流量电子气路控制程序，具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式。

3.1.4具备室温补偿和自动环境补偿功能。

**3.2 柱温箱**

3.2.1温度范围：室温以上3˚C～450˚C。

3.2.2温度控制精度：0.1˚C，温度稳定性：达到或优于0.01˚C/1℃。

3.2.3程序升温：20阶或更高，最大升温速度：≥150˚C/min。

▲3.2.4柱温箱冷却时间：从450˚C降温至50˚C≤3.5min。

3.2.5气相色谱主机具有彩色触摸屏进行操控和显示各项指标，柱温箱具照明灯。

**3.3 分流/不分流毛细柱进样口**

3.3.1配备全自动电子流量控制系统，压力设定范围：0～1030kPa，控制精度达到0.001psi。

3.3.2适用于所有毛细管柱：50μm～530μm内径。

3.3.3升温速率：≥220℃/min，最高使用温度：≥400˚C。

3.3.4最大分流比可达：9000：1。

3.4**自动进样器**

3.4.1主机原厂出品，可由主机工作站控制，可与同型号其它气相、气质兼容使用。

▲3.4.2样品位：≥150位。

3.4.3进样量范围：满足0.05μL～200μL。

**3.5氢火焰离子化检测器（FID）**

3.5.1检测限（对十二烷）：<1.3pgC/s。

3.5.2线性动态范围：>107 (±10%)。

3.5.3最高使用温度可达450˚C。

3.5.4具有灭火检测和自动重新点火功能。

**3.6火焰光度检测器（FPD）**

▲3.6.1检测限：P：≤50fgP/s (磷酸三丁酯)、S：≤2.5pgS/s (十二烷硫醇)。

3.6.2动态范围：P：104、S：103。

3.6.3最高使用温度可达450˚C。

**3.7电子捕获检测器（ECD）**

▲3.7.1检测限：≤4.2fg/s林丹。

3.7.2动态范围：对林丹>5 ×104。

3.7.3最高使用温度可达400˚C。

**4、氢气空气发生器指标**

4.1氢气纯度：≥99.999%，气路全部采用不锈钢管。

4.2空气纯度：无油三级，气路全部采用不锈钢管。

4.3氢气流量：不小于0-300ml/min；输出压力：0-0.4Mpa。

4.4空气流量：不小于0-2000ml/min；输出压力：0-0.4Mpa。

4.5仪器全自动工作，制氢电解过程采用高灵敏度流量控制器，空气两级过压保护，四级净化，氢气和空气流量可根据实际用量自动调节。

4.6电解纯水制氢，无需加碱液。

**5、数据处理系统**

5.1硬件：配置达到或优于：CPU：intel 14代i7；独立显卡：8G；内存硬盘：32G /512G SSD+1T HDD；32寸液晶宽屏显示屏；无线蓝牙鼠标。

5.2软件：

5.2.1原装中文气相色谱工作站软件软件，Windows操作环境中运行，用于控制气相色谱仪全自动操作，包括数据采集、数据检索、分析结果报告、定量分析等功能。

5.2.2正版中文Windows操作系统，正版office数据/文档处理软件。

### 吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪

1、**主机配置及配件**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **名称** | **说明** | **数量**  **（台/套）** |
| **主机** | 气相色谱-质谱联用仪 | 每台仪器均包含2个分流/不分流进样口、1套自动进样器、1套进样盘、1个FID检测器、EI源等其它必需部件 | 2 |
| 吹扫捕集 | 标准配置，含水土自动进样器、吹扫管、加热装置、泡沫传感器、除水阱、捕集阱、电子流量控制单元、水加热器、进样针以及各类线路、气管、液管、阀等必备部件及控制软件 | 2 |
| **配件** | 顶空进样器 | 标准配置，含传输线、定量环、进样针等必备部件 | 1 |
| 数据处理系统 | 预装有正版中文Windows操作系统，正版office数据/文档处理软件 | 2 |
| 激光打印机 | A4幅面，具有双面打印和扫描功能 | 2 |
| 原装中文气质联用和气相色谱工作站软件 | \ | 2 |
| NIST谱库 | NIST最新版 | 2 |
| 毛细管色谱柱 | HP-5MS或其他等效色谱柱，30m×0.25mm×0.25μm | 4根 |
| 毛细管色谱柱 | HP-VOC或其他等效色谱柱，60m×0.32mm×1.8μm | 2根 |
| 载气捕集阱 | \ | 2 |
| EI源灯丝 | \ | 4个 |
| 样品瓶（含盖垫） | 2ml棕色带刻度 | 1000个 |
| 顶空进样瓶（含盖垫） | 20ml瓶，铝盖 | 100个 |
| 吹扫进样瓶（含盖垫） | 40ml棕色 | 200个 |
| 密封垫 | 0.25mm柱径质谱接口适用 | 40个 |
| 密封垫 | 0.32mm柱径质谱接口适用 | 40个 |
| 石墨密封垫 | 0.25mm和0.32mm柱径接口适用，100%石墨 | 40个 |
| 进样口柱螺帽 | \ | 16个 |
| 质谱接口端柱螺帽 | \ | 16个 |
| 超高惰性分流衬管 | 分流/不分流进样口适用 | 20支 |
| 进样口隔垫 | 耐高温低流失 | 100个 |
| 色谱自动进样针 | 10μL | 8支 |
| 分流平板 | 如有 | 4个 |
| 顶空进样针 | \ | 2支 |
| 顶空压盖器和起盖器 | \ | 各1个 |
| 氢气空气发生器 | \ | 2 |
| UPS稳压电源 | ≥6000VA | 2 |
| 维修（护）工具包 | \ | 2 |

**2、工作条件**

2.1 安全性符合中国及国际相关标准或规定

2.2 电源电压：220V±10%

2.3 环境温度：5˚C~35˚C

* 1. 相对湿度：10%~90%

**3、气相色谱技术指标**

**3.1流路控制系统**

3.1.1支持双柱双流路系统，所有流路（包括进样口、检测器等）均采用电子流量控制，压力控制精密度达到0.001psi。

3.1.2保留时间重现性≤0.0008min，峰面积重现性≤1%RSD。

▲3.1.3压力/流量电子气路控制程序，具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式。

3.1.4具备室温补偿和自动环境补偿功能。

**3.2 柱温箱**

3.2.1温度范围：室温以上3˚C～450˚C。

3.2.2温度控制精度：0.1˚C，温度稳定性：达到或优于0.01˚C/1℃。

3.2.3程序升温：20阶或更高，最大升温速度：≥150˚C/min。

▲3.2.4柱温箱冷却时间：从450˚C降温至50˚C≤3.5min。

3.2.5气相色谱主机具有触摸屏进行操控和显示各项指标，柱温箱具照明灯。

**3.3 分流/不分流毛细柱进样口**

3.3.1配备全自动电子流量控制系统，压力设定范围：0～1030kPa，控制精度达到0.001psi。

3.3.2适用于毛细管柱：50μm～530μm内径。

3.3.3升温速率：≥220℃/min，最高使用温度：≥400˚C。

3.3.4最大分流比可达：9000：1。

3.4**自动进样器**

3.4.1主机原厂出品，可由主机工作站控制，且必须为插拨式，可与同型号其它气相、气质兼容使用。

▲3.4.2样品位：≥150位。

3.4.3进样量范围：满足0.05μL～200μL。

**3.5氢火焰离子化检测器（FID）**

3.5.1检测限（对十二烷）：<1.3pgC/s；

3.5.2线性动态范围：≥107 (±10%)；

3.5.3最高使用温度可达450˚C。

3.5.4具有灭火检测和自动重新点火功能。

**4、质谱技术指标**

**4.1系统性能指标**

4.1.1质量数范围：1.5-1090amu；

▲4.1.2信噪比：EI全扫描（载气：氦气），1pg/μL八氟萘，进样1.0μL，信噪比≥5000：1（30m,0.25mm,0.25μm毛细柱，扫描范围不少于100amu间)。

▲4.1.3选择离子检测（EI）：仪器检出限IDL≤2.0fg（以≤10 fg的八氟萘连续八次不分流进样，监测 m/z272离子的峰面积，置信区间为99％，30m,0.25mm,0.25μm毛细柱）。

4.1.4分辨率：全质量范围内单位质量分辨。

4.1.5质量稳定性：≤±0.1amu/48小时。

4.1.6最大扫描速率：可达20000u/s。

4.1.7支持全扫描模式(SCAN)、选择离子扫描模式(SIM)及SCAN/SIM同时扫描模式。

**4.2离子源**

4.2.1完全惰性材料制做的超高灵敏度EI源。

4.2.2离子源温度：独立温控，温度可达到350˚C。

4.2.3离子化能量：10～200eV可调。

4.2.4双灯丝设计，灯丝发射电流最大可到250 µA。

4.2.5气相色谱-质谱接口：温度可调，50～350℃。

▲**4.3四级杆质量分析器：**配备预四极杆或四极杆可加热，预四极可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨。

**4.4检测器：**动态范围可达8×106。

**4.5真空系统**

▲4.5.1高性能分子涡轮泵，抽速≥320L/s。

4.5.2前级机械泵：抽速≥30L/min。

4.5.3配备皮拉尼真空规和离子规，可从软件直接监测高真空和低真空真实情况。

1. **吹扫捕集技术指标**

5.1可与目前市场上任何品牌的气相色谱或气相色谱质谱联用仪联机使用，不存在不兼容，软件无法控制等情况；能够处理液体、土壤、淤泥和固体样品；满足GB/T 5750.8、 HJ 639-2012、 HJ 686-2014、HJ 605-2011、HJ 1020-2019、HJ 735-2015等多项标准方法要求。

5.2所有需要加热的部件，如捕集阱、样品传输管线、阀腔、样品加热器、除水装置等区域都具有独立的控温功能，并能够自动监测运行的实际温度，所有加热区域的温控精度≤±1℃。

5.3捕集阱为 Tenax/硅胶/活性碳混合吸附剂或其他等效吸附剂装填，升温速率≥1000℃/min，降温速率≥200℃/min，最高使用温度≥350℃。

5.4吹扫管可装5ml和25ml两种规格，并安装泡沫传感器和消泡器。

5.5除水装置的除水率≥96%，使用温度从室温可至240℃。

5.6仪器管线和接头均为惰性化处理，样品传输管线为零死体积设计，传输线最高温度可达290℃。

▲5.7流量控制：采用电子流量自动控制，气体流速5-500mL/min可调。具有自动检漏功能。

▲5.8具备不少于3路内标/替代物添加模块，内标瓶采用电子压力控制器稳压，可自动添加内标和替代物。每个管路添加体积1-100µL可选，增量为1µL，或不少于5种固定体积；内标精密度RSD≤3%（GC/FID对氟苯和溴氟苯检测值），需提供测试证明材料。

5.9自动稀释功能，稀释倍数1~100倍任意整数设定或不少于6种固定稀释比例。

5.10水/土自动进样器进样位数≥80位，支持向土样自动加水功能，加水体积范围1.0mL~25.0mL，体积梯度0.1mL。

5.11具备磁力搅拌功能，可以选择对水样或者固体样品进行磁力搅拌，土样位可加热范围不少于室温~100℃；具备热水（室温~95℃）清洗和甲醇清洗功能。

5.12仪器由计算机端软件控制，并能实时显示仪器各部件工作状态；如若配有触摸屏，也能由面板操控仪器运行并能实时显示仪器工作状态。

1. **顶空进样器指标**

6.1可与目前市场上任何品牌的气相色谱或气相色谱质谱联用仪联机使用，不存在不兼容，软件无法控制等情况；能够处理液体、土壤、淤泥和固体样品；满足GB/T 5750.8、 HJ 620-2011、 HJ 810-2016、HJ 959-2018、HJ 1072-2019标准方法要求。

▲6.2自动进样器进样位数≥30位，可适用10mL和20mL顶空瓶；加热位数≥8位，温度可达250℃，具有振荡功能。

6.3配高清触摸显示屏，中文界面，可以编辑存储不少于20个方法序列文件。

6.4样品传输线连接色谱进样口端为拔插式，样品传送管线温度控制范围：室温~300℃。

**7、氢气空气发生器指标**

7.1氢气纯度：≥99.999%，气路全部采用不锈钢管。

7.2空气纯度：无油三级，气路全部采用不锈钢管。

7.3氢气流量：不小于0-300ml/min；输出压力：0-0.4Mpa。

7.4空气流量：不小于0-2000ml/min；输出压力：0-0.4Mpa。

7.5仪器全自动工作，制氢电解过程采用高灵敏度流量控制器，空气两级过压保护，四级净化，氢气和空气流量可根据实际用量自动调节。

7.6电解纯水制氢，无需加碱液。

**8、数据处理系统**

8.1硬件：配置不低于：CPU：intel 14代i7；独立显卡：8G；内存硬盘：32G /512G SSD+1T HDD；32寸液晶宽屏显示屏；无线蓝牙鼠标。

8.2软件：

8.2.1原装中文气质联用和气相色谱工作站软件软件，Windows操作环境中运行，用于控制气质联用仪和气相色谱仪全自动操作，包括有手动/自动调谐、数据采集、数据检索、分析结果报告、定量分析及谱库检索等功能。

8.2.2 NIST最新版质谱数据库软件。

8.2.3原装吹扫捕集仪控制软件。

8.2.4正版中文Windows操作系统，正版office数据/文档处理软件。

### 吹扫捕集仪

1、**主机配置及配件**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **名称** | **说明** | **数量**  **（台/套）** |
| **主机** | 吹扫捕集仪 | 标准配置，含水土自动进样器、吹扫管、加热装置、泡沫传感器、除水阱、捕集阱、电子流量控制单元、水加热器、进样针以及各类线路、气管、液管、阀等必备部件及控制软件 | 1 |
| **配件** | 吹扫进样瓶（含盖垫） | 40ml棕色 | 200个 |
| 25ml吹扫管 | \ | 1 |
| 25ml定量环 | \ | 1 |
| 捕集阱 | \ | 2 |
| 废液桶 | ≥10L | 1个 |
| 清洗用水桶 | \ | 1个 |
| 维修（护）工具包 | \ | 2 |

**2、技术指标**

2.1可与目前市场上任何品牌的气相色谱或气相色谱质谱联用仪联机使用，不存在不兼容，软件无法控制等情况；能够处理液体、土壤、淤泥和固体样品；满足GB/T 5750.8、 HJ 639-2012、 HJ 686-2014、HJ 605-2011、HJ 1020-2019、HJ 735-2015等多项标准方法要求。

2.2所有需要加热的部件，如捕集阱、样品传输管线、阀腔、样品加热器、除水装置等区域都具有独立的控温功能，并能够自动监测运行的实际温度，所有加热区域的温控精度≤±1℃。

2.3捕集阱为Tenax/硅胶/活性碳混合吸附剂或其他等效吸附剂装填，升温速率≥1000℃/min，降温速率≥200℃/min，最高使用温度≥350℃。

2.4吹扫管可装5ml和25ml两种规格，并安装泡沫传感器和消泡器。

2.5除水装置的除水率≥96%，使用温度可从室温至240℃。

2.6仪器管线和接头均为惰性化处理，样品传输管线为零死体积设计，传输线最高温度可达290℃。

▲2.7流量控制：采用电子流量自动控制，气体流速5-500mL/min可调。具有自动检漏功能。

▲2.8具备不少于3路内标/替代物添加模块，内标瓶采用电子压力控制器稳压，可自动添加内标和替代物。每个管路添加体积1-100µL可选，增量为1µL，或不少于5种固定体积；内标精密度RSD≤3%（GC/FID对氟苯和溴氟苯检测值），需提供证明材料。

2.9自动稀释功能，稀释倍数1~100倍任意整数设定或不少于6种固定稀释比例。

2.10水/土自动进样器进样位数≥80位，支持向土样自动加水功能，加水体积范围1.0mL~25.0mL，体积梯度0.1mL。

2.11具备磁力搅拌功能，可以选择对水样或者固体样品进行磁力搅拌，土样位可加热范围不少于室温~100℃；具备热水（室温~95℃）清洗和甲醇清洗功能。

2.12仪器由计算机端软件控制，并能实时显示仪器各部件工作状态；如若配有触摸屏，也能由面板操控仪器运行并能实时显示仪器工作状态。

### 洗瓶机

1、**主机配置及配件**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **名称** | **说明** | **数量**  **（台/套）** |
| **主机** | 洗瓶机 | 标配两套清洗托架、可选任意4组清洗模块 | 1 |
| **配件** | 清洗液和中和液 | 1L/桶 | 各2桶 |
| 塑料水桶 | 30L | 4个 |
| 小推车 | 双层带护栏，静音，承重≥250kg | 1辆 |

**2、技术指标**

▲2.1全过程按程序设定自动完成，利用高温、高压水及清洗液持续喷淋器皿内外表面，具有清洗、烘干等功能，符合JB/T 14106-2020实验室玻璃器皿清洗机国家标准要求。

2.2外壳材质304L不锈钢，内腔材质316L不锈钢，带内腔镜面设计可视窗，底部装有滚轮和固定装置方便移动和固定。

▲2.3清洗腔有效容积≥280L，可放置双层篮架，单个篮架可实现置入不少于60支150mL容量瓶以及单个篮架置入不少于200支20mL离心管等，两层篮架可实现双倍的清洗量。

2.4具有自来水和纯水两个进水口，通过程序选择进水水源种类，纯水管路内置增压泵，可无压力取水。

2.5控制系统为微电脑芯片控制技术，采用不小于7寸彩色触摸屏显示操作，内置≥30个标准程序，支持用户自定义程序。

2.6高温循环水泵，出水量≥500L/min，扇叶耐高温处理，可在90℃下工作基本无衰减。

2.7自动流量计和水位传感器双重控制进水，进水量可设定，数字显示；具有溢水报警功能。

2.8清洗采用自动加热，水温数字设定，具备消毒功能，内置排水泵，清洗循环结束后可迅速自动排水。

2.10空气经过滤加热后从出水管路直接导入器皿内部进行烘干，空气加热温度室温~100℃可调。

2.11具有电子安全锁，漏水监控、防干烧、防水泵空转、防溢水、防清洗剂缺失、防门体未关严等功能，上述情况均有中文提示和报警提醒。

### 酸逆流清洗机

**1、主机配置及配件**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **名称** | **说明** | **数量**  **（台/套）** |
| **主机** | 酸逆流清洗机 | \ | 1 |
| **配件** | 篮架 | ≥60位 | 1 |
| 酸液瓶 | PFA材质，500mL | 4个 |
| 纯水瓶 | PFA材质，500mL | 2个 |
| 废液瓶 | PP材质，1000mL | 2个 |
| 泄压阀 | PFM材质 | 1个 |
| 托盘 | PP材质 | 2个 |
| 小推车 | 双层带护栏，静音，承重≥250kg | 1辆 |

**2、技术指标**

2.1用途：用于食品等行业无机痕量分析器皿如微波消解罐、容量瓶、进样试管等无机检测过程中所用器皿、工具的清洗。清洗容器的表面100%全接触酸蒸汽，所有内部接触部件均采用高纯特氟龙材料，清洁度能达到PPT级。

2.2能够通过程序设定工作状态，全自动化微电脑控制完成加酸、加热，逆流清洗，排酸、加水、排水、干燥，冷却等全过程。

2.3清洗机采用TFM特氟龙原料一体化成型；能自动排干废酸，整个清洗过程均在密闭环境中进行。

2.4采用中空结构的支撑蒸汽喷管，PTFE材料。

▲2.5加热石墨炉与外界有隔热，外部温度不超过60℃（炉温180℃时）。

2.6 触屏PID控制器≥5寸，可阶梯控温设置升温速度，100mL酸液汽化时间不超过10min。

2.7用户可以自定义用酸量和酸洗次数，以及加水量和水洗次数。

2.8干燥温度可调，最高210℃；冷却方式：自然空气冷却，不使用冷却水。

2.10支架位数≥60位。

2.11具有超温保护、定时自动停止加热等功能，泄压阀具有过压保护，自动泄压功能。

▲2.12 适用试剂：氢氟酸，盐酸，硝酸，王水。

### 全自动智能蒸馏仪

**1、主机配置及附件**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **名称** | **说明** | **数量**  **（台/套）** |
| **主机** | 全自动智能蒸馏仪 | 包括以下单元：加热单元、控制系统、冷却水循环系统、蒸馏系统、清洗系统、冷凝单元等部分组成。 | 5 |
| **配件** | 智能微电脑 | 彩色触摸屏，或者其他智能控制终端 | 5 |
| 制冷循环水系统 | 独立的带温度显示 | 5 |
| 馏出液锁止装置 | \ | 5 |
| 馏出液管路清洗装置 | \ | 5 |
| 反应瓶、吸收管、冷凝管、接收瓶、防溢夹、硅胶管路 | 500mL反应瓶 | 60 |
| 反应瓶置放架 | 每架可放置6个500mL反应瓶 | 5 |

**2、技术指标**

2.1 适用于各类样品中的氰化物、挥发酚、氨氮等项目的蒸馏处理。

2.2加热单元

2.2.1加热装置采用远红外陶瓷器皿加热，均可单孔单控；加热功率：0-500w可单孔任调；加热时间控制：0-300min可任设；升温沸腾时间：10min内。

2.2.2每个加热位具有自动防倒吸、防过量蒸馏保护功能。

2.3控制系统

2.3.1 仪器自带不小于7寸液晶触摸屏，可根据不同的样品沸点，设置不同的加热功率，实时显示运行状态、加热剩余时间，智能控制无需人工值守。

2.4冷却水循环系统

▲2.4.1冷循环系统，主机内置压缩机+风冷冷却方式，压缩机与主机一体。

2.4.2制冷系统可设置循环温度，蒸馏开始冷却水自动循环，蒸馏停止，冷却水延时关闭。水箱缺水时能自动补水。

2.5蒸馏系统：蒸馏时间单孔单控0-300min可任设；蒸馏误差: ≤±2mL；蒸馏终点精度:≤0.2mL；称量范围：0-1000mL。

▲2.5.5蒸馏终点控制单元采用重量（体积）+时间控制，可实现单孔设定馏出液体积智能换算单位值，实时显示蒸馏体积/重量，剩余加热时间，也可通过系统设置蒸馏时间,待蒸馏结束后自动锁止并停止加热。

2.5.6蒸馏结束后系统可自动切断加热电源，同时自动启动防倒吸保护装置，防止烧瓶内形成负压，造成馏出液回吸。

2.5.7 蒸馏单元数量不少于六个通道，可单孔单控，一次完成全部样品蒸馏，且加热功率与时间均可自由设定。

2.6清洗系统

2.6.1具有馏出液管路智能清洗功能，可单路单独清洗，无需人员拆卸瓶体或者手工加液清洗。

2.6.2具有馏出液接收端至烧瓶加热端多路单项反向水自动冲洗功能。

2.7冷凝单元

2.7.1 采用多组真空蛇形冷凝管避免遇冷回流。冷凝管之间为串联结构。馏出液出口的管路材质需为专用符合耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、长寿命的四个特点。

2.8主机设有漏电保护及加热区自动烘干功能；烘干时间可定时0-999秒，可在单个加热区受潮短路状况下，启动烘干功能，修复受潮线路，使设备可恢复至正常工作状态。

### 硫化物酸化吹气仪

**1、主机配置及附件**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **名称** | **说明** | **数量**  **（台/套）** |
| **主机** | 硫化物酸化吹气仪 | 包括以下单元：恒温水浴加热单元、加酸控制单元、样品接收单元、氮气流量控制单元、操作系统单元等部分组成。 | 2 |
| **配件** | 智能微电脑 | 不小于5寸彩色触摸屏，或者其他智能控制终端 | 2 | |
| 内置式转子流量计 | 氮气流速控制范围应在60-600mL/min | 12 | |
| 反应瓶、吸收管 | 单孔500mL反应瓶，吸收管体积100mL | 12 | |
| 反应瓶置放架 | \ | 2 | |

**2、技术指标**

2.1适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中的硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理；土壤和沉积物中硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理。

2.2 水浴加热单元：

▲2.2.1主机应设有可自动控温的自动补水式水浴加热单元，样品处理数不少于6位，各工位可单位单控。

2.2.2水温应在0-99℃间可调，设计温度与实际加热温度≤±1℃。

2.2.3具有自动加水、排水、防溢功能。

2.2.4 加热功率：≥1500W。

2.3加酸控制单元

2.3.1主机配有液晶触摸屏，可设置的参数有每个工位的启停功能、水浴时间设置功能、水箱温度设定功能等。

2.3.2加酸单元与反应瓶磨口垂直连接，加酸单元的调节旋钮为防腐蚀材质。

2.3.3加酸单元、氮吹单元、出气单元集成于一体，且相互独立，操作互不干扰，系统稳定无漏气。

2.4样品接收单元：样品接收区应设计有可方便固定接收瓶设计，保证接收瓶平稳、固定牢靠。

2.5氮气流量控制单元：

2.5.1主机设有方便外接氮气源的专用接口，系统应设有过压保护系统。

2.5.2可单孔调节各样品检测单元的氮气流速，流速控制范围在60-600ml/min，控制精度±2%。

2.5.3氮气恒定吹扫，分流量分时段工作，可实现全自动流量切换。

2.5.4气源时间可控制，到达时间，自动关闭气源。

2.6操作系统：不小于5寸触摸屏的智能微电脑，或者其他智能控制终端。可在操作系统上设置实验参数，并能有效运行。

### 立式蒸汽灭菌器

**1、仪器配置**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **名称** | **说明** | **数量（台/套）** |
| **主机** | 灭菌器主机 | 须提供压力容器证明，特种设备检测报告等 | 2 |
| **配件** | 灭菌框 | \ | 4个 |
| 蒸汽接收杯 | \ | 2个 |
| 排水箱 | \ | 2个 |
| 排水管 | \ | 2根 |
| 抱箍 | \ | 2个 |
| 灭菌效果测试卡 | \ | 60片 |

**2、工作环境**

电源：200V-240V，50H

环境温度：5-35℃

**3、技术参数和要求**

▲3.1罐体有效容积≥50L，内腔采用3mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理。

3.2灭菌器温度显示、控制精度：0.5℃；使用温度范围：45～135℃，45～80℃（预热温度），45～60℃（保温工程），65～100℃（溶解工程），105～135℃（灭菌工程）。

3.3最高使用温度可达135℃，最高使用压力可达0.25MPa，压力表和压力安全阀都可方便拆卸。

3.4排气阀：全开放用和慢开放用各一个；其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用（电磁阀配管分支）。

3.5控制器：微电脑控制，对话型输入型式，避免重复输入；上下键数码设定显示，槽内温度及推移过程通过LED实时显示监测。

3.6可以根据实际情况定时操作，定时功能（任意模式）：定时0或者1分—99小时59分，分度时间：1分。

3.7运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解模式，手动操作模式。

3.8安全装置：自诊断功能、传感器异常、固体续电器（SSR）短路、加热器断线、空烧防止、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀。

### 二、售后服务与培训

1、仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

2、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，双方技术人员根据投标文件产品配置和所有技术性能指标进行初验，设备正常运行一个月后，其中气相色谱仪、气质联用仪由仪器制造商或供货方送检合格后，用户方方可签字验收。

3、验收时，所提供的产品技术参数须与投标文件所投产品保持一致，如因供货过程中产品停产、升级、改型等原因导致部分技术参数未能完成一致的，允许技术参数正偏离不一致，否则视为验收不合格，不予签字通过验收。验收不合格的，招标人有权解除合同，投标人应承担由此带来的一切损失，包括：退还已经支付的合同金额，承担由此给招标人无法开展正常工作带来的损失赔偿。

4、每类仪器报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

5、质保期：在仪器安装调试终验合格之日起，气相色谱仪、气质联用仪、吹扫捕集仪、硫化物酸化吹气仪、全自动立式蒸汽灭菌器、全自动智能蒸馏仪、酸逆流清洗机、洗瓶机每类仪器整机质保期**不少于两年**，氢气和空气发生器质保期**不少于一年。**在质保期内，中标供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。

6、现场培训：仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。

7、厂家技术培训：供货方须为采购人提供气相色谱仪、气质联用仪每台仪器不少于**四个免费**培训名额，有效期自验收合格之日起五年内。

# 第六章 评标办法（综合评分法）

**评标办法前附表**

| **条款号** | | **评 审 因 素** | | **评 审 标 准** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格  评审  标准 | 基本资质 | | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 |
| 营业执照 | | 提供营业执照或事业单位法人证书等证明文件（原件扫描件加盖电子签章）。 |
| 财务报告 | | 提供2022年-2024年任意1年的财务报表（原件扫描件）。投标人成立时间不足1年的，可提供自响应文件提交截止时间前3个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明（原件扫描件）；投标人成立时间不足3个月的，可提供公司财务状况的情况说明（原件扫描件）；因国家相关保密规定不方便提供财务状况信息材料的，提供相关保密规定的证明材料或说明（原件扫描件）。 |
| 特定资质 | | （1）提供开标前1年期内任意3个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（原件扫描件），成立不足1年的投标人可提供自成立以来任意1个月的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明（原件扫描件）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（原件扫描件）证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；  （2）投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（加盖电子签章）或证明材料（原件扫描件）；  （3）参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），提供承诺函（加盖电子签章）；  （4）投标人未对本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，提供承诺函（加盖电子签章）；  （5）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得同时参加本项目的投标，提供声明函（加盖电子签章）；  （6）招标代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的信用记录【查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件截止之日止，查询结果以招标代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存】，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购活动严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的投标活动。 |
| 其他 | | （1）无本章评标办法正文“2.1初步评审标准2.1.3其他”条款规定的不符情形。  （2）投标保证金：根据招标文件第二章投标人须知前附表要求缴纳投标保证金。 |
| 2.1.2 | 符合  性评  审标  准 | 报价 | | 投标总价不能高于本标段最高投标限价，单价不能高于预算单价。 |
| 技术 | | 无采购人不能接受的内容。 |
| 商务资信 | | （1）格式：响应文件按规定的格式、内容及要求编制，内容完整，响应文件编写无潦草或内容模糊不清难以辨认的情况且按要求签字、盖章；  （2）投标函：有法定代表人或其委托代理人签名，并加盖单位电子签章；符合招标文件给定格式及内容；  （3）法定代表人资格证明书：符合招标文件给定格式及内容，并加盖单位电子签章；  （4）法定代表人授权委托书：符合招标文件给定格式及内容、并按要求签字、盖章（注：投标文件由法定代表人签署，不审查该项）；  （5）时间期限等：投标文件有效期、合同履行期限、保证金有效期、委托期限符合招标文件要求，能满足实际需求；  （6）符合法规及招标文件要求：响应文件符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.1.3 | 详  细  评  分 | 评分因素 | | **投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3**。  其中：F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分评分因素的汇总得分。  **具体分值如下：**  F1为报价得分，满分30分；  F2为技术部分得分，满分65分；  F3为商务部分得分，满分5分。 |
| F1-报价得分  （满分30分） | | ①评标基准价：通过初步评审的最低有效投标总报价；  ②得分计算：通过初步评审的最低有效投标总报价，其报价分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：  **投标报价得分＝（评标基准价/该投标人的投标总报价）×30**  **备注1：因落实政府采购政策进行的调整**  （1）符合小型和微型企业产品（服务）的，参与评审的报价为调整后的价格，调整方式为**参与评审的价格=投标总报价×（1-K）**；  K：小型和微型企业产品（货物）价格扣除幅度，本项目为**10%**；  （2）参加采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件、残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件、监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件加盖投标人公章。  **备注2:明显低于其他投标人报价的处理**  （1）在评审过程中，评审小组认为投标人的报价明显低于其他有效投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述；  （2）投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认；  （3）投标人提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者响应文件作为无效处理。 |
| F2-技术部分（满分65分） | 技术参数  （满分15分） | 供应商所投技术指标完全满足招标文件技术参数的得满分15分；  供应商所投技术指标不完全满足招标文件技术参数的，每项标注▲的参数不满足招标要求的，扣0.6分，扣完为止。  备注：设备参数未提供技术支持资料、或技术支持资料不完整、或技术支持资料不能支撑所投技术参数的，评委不予认可的，视为不满足招标文件要求。 |
| 项目实施方案（满分25分） | 根据以下内容进行评审：①货物组织运输方案②人员配置与职责③供货进度计划及保障措施④安装、调试、验收保障措施⑤培训计划保障措施。  每项内容评分如下：  第一个档次**（5分）**：该项方案详细内容满足项目实施需求且具有针对性，具有可操作性特点的；  第二个档次**（2.5分）**：该项方案内容满足项目基本需求，具有普适性；  第三个档次**（1分）**：该项方案内容不详细或有不合理内容，无针对性的。  **备注：未提供该项方案内容的不得分。** |
| 质量保证及承诺（满分10分） | **第一个档次（10分）：**质量保证与质量控制体系完善，质量承诺内容全面、详细，质量保障措施具体，违约责任承诺具体且有针对性的；  **第二个档次（7分）：**有质量保证与质量控制体系，质量承诺明确，有所质量保障措施，有违约责任承诺但不具体具有普适性；  **第三个档次（4分）：**有质量保证与质量控制体系，有质量承诺，但缺乏保障措施或保障措施不到位的，有所违约责任承诺，或者存在不合理内容的；  **第四个档次（1分）：**无质量保证与质量控制体系或存在明显不合理内容，无质量违约责任承诺，无针对性。  **备注：未提供质量控制及保障措施的不得分。** |
| F3-商务部分（满分20分）  （满分20分） | 售后服务方案（满分15分） | **第一个档次（11分）：**售后服务体系和投入资源、服务人员团队、技术支持能力、服务响应时间、质保措施等内容完整、详细，承诺响应及时、措施完善、针对性强，完全满足招标人实际需求且违约责任承诺具体明确的；  **第二个档次（7分）：**售后服务方案内容完整，服务人员团队和投入资源、承诺响应等符合要求、措施完善、针对性一般，满足招标人实际需求，违约责任承诺一般的；  **第三个档次（4分）：**售后服务方案内容基本完整，承诺响应符合基本要求，有相关措施，无针对性也无明显错误，违约责任承诺一般的；  **第四个档次（1分）：**售后服务方案内容缺漏、粗糙，承诺响应较慢、措施缺乏、无针对性，或者存在不合理内容的，或者无违约责任承诺的。  **备注：未提供售后服务方案的不得分。** |
| **增值服务评审（满分4分）：**  **气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪满足采购需求的质保年限得1分，以上任意一设备质保年限每增加1年加1分，本项最高得4分。** |
| 投标人业绩（满分5分） | 投标人每提供一份含有所投标核心产品近三年类似项目业绩证明材料的得1分，满分5分。  注：  ①近三年指2022年1月1日至投标截止时间前（以中标通知书时间或合同签订时间为准）；  ②类似项目指含有所投标核心产品之一的供货业绩，金额不限；  ③业绩证明材料为中标通知书或合同(合同首页、关键信息页、标的及金额所在页及合同签字盖章页)原件扫描件，并提供该业绩项目的发票和转账记录或验收记录之一的扫描件。  **备注：无证明材料或证明材料不齐全、无法体现业绩内容的，不得分。** |

**1、评标方法**

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。若评标总得分相同，则按投标报价由低到高顺序排列；若评标总得分相同且投标报价相同时，按第二项评审因素得分高低顺序排列，以此类推。

**注：投标人可选择对一个或多个标段进行投标，为保障供货及售后服务质量，同一投标人只允许中标两个标段。评标顺序按1标段至8标段的顺序进行，投标人参与的标段按顺序评审过程中，一旦两次被推荐为第一中标候选人，后续标段评审中若评审得分依旧最高，也不再被推荐为第一中标候选人，依次类推。**

**2、评审标准**

**2.1初步评审标准**

2.1.1 资格评审标准：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；见评标办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标办法前附表。

2.1.3其他

（1）利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

（2）利害关系授权代表处理。两家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。

（3）前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为招标人、招标代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

（4）投标人实际控制人或者中高级管理人员，同时是招标代理机构工作人员，不得参与本项目采购活动。

（5）同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同投标人身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

（6）投标人与招标代理机构存在关联关系，或者是招标代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目采购活动。

（7）回避。采购活动中，招标人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

④与投标人的法定代表人（单位负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的招标人员是指招标人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及招标代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向招标代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

（8）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库[2016]125号）的要求，截止至投标截止日，招标代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的信用记录，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购活动严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。

（9）投标文件未满足招标文件实质性要求的为重大偏差，不予修正和澄清，其投标文件按无效标书处理。未满足招标文件非实质性要求的为细微偏差，可修正和澄清。

（10）提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、有效性、完整性和响应程度审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本次采购项目的**2标段核心产品为：吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪、气相色谱仪**

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

**2.2分值构成与评分标准**

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表

2.2.2 投标报价评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，详见评标办法前附表。

**3、评标程序**

**3.1 初步评审**

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，投标文件中开标一览表、投标函内容、投标报价表中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。

**3.2 详细评审**

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

3.2.2 除报价得分以外的部分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显不合理或低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人在规定时间内作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

**3.3 投标文件的澄清和补正统计分数原则**

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人对所递交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 投标人的澄清、说明和补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

**3.4 评标结果**

3.4.1 评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。

3.4.2 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

**3.5评审工作纪律**

3.5.1对评审内容和评审办法要严格保密，不得向投标人人或与该过程无关的其他人员泄露；

3.5.2评审期间的一切资料，包括评审意见、评审记录和评审结论，一律不得向外传和泄露；

3.5.3任何属于投标人文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露；

3.5.4所有资料（包括招标（采购）文件、投标（响应）文件、评审表格及各种文字记录）在评审结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留；

3.5.5评审结束后，与会人员不得向外界透露评审人员的评审意见，如因此造成的后果由责任者承担；

3.5.6评审期间，评审人员不得外出，确需外出时应事先请假；

3.5.7评审期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评审委员会统一组织办理；

3.5.8评审期间，未经允许评审委员会以外的任何单位或部门不得参加评审和采访评审工作；

3.5.9在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由招标人或招标代理机构统一保管；

3.5.10评审委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询招标人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。评审结果汇总完成后，招标人、招标代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

**3.6 特殊情况**

评标过程中若遇特殊情况由评标委员会成员讨论决定。